**福建省中医药科学院院询价工作单**

公司名称（盖章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 名称 | 参考型号 | 数量 | 价格  （万元） | 备注 |
| 1 | 动物饮水系统 |  | 1 |  | 详见附件 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | |  |  |

联系人： 联系电话：

1、询价会报名截止时间为2023年12月7日 。

2、拟参与询价公司要提供详细的名称、型号、技术指标。

3、报价均为福州现场交货人民币价。

4、报价的产品必须提供原厂的彩页介绍。

5、询价单需要盖章扫描件一份

技术规格偏离表

报价方名称（全称）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技 术 要 求 | 响 应 情 况 | 偏 离 说 明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件：**

一、动物饮水系统技术参数参考如下：

1、该系统由自来水进水，连续生产纯水。

2、主要用途：采用统一设计、中央集中产水，通过管道分配到达各使用点的纯水系统，实现各处理间能够直供纯水，做到产水统一、水质和PH值实时可控，以满足动物饮水要求。

3、进水要求：城市自来水：电导率≤2000 µs/cm，水压：0.1-0.4 MPa ，水温：5-45℃。

4、纯水制备系统：电阻率≥5MΩ·cm@25℃、有机物TOC ≤ 30 ppb；

5、 自来水预处理系统、预处理过滤柱、RO反渗透膜、精密纯化柱 ，机内置电导率检测仪，实时在线监测；内置双波长紫外灯消毒杀菌。

6、制水水量：100L/H。

7、高纯水储存系统：配备独立≥200 L不锈钢无菌纯水箱；配备空气过滤器，水箱含紫外杀菌器，并可通过中央纯水系统主机设定紫外灯工作时长，防止水箱长菌。

8、过滤柱便携式锁扣设计，更换方便；

9、输水管道为卫生级不锈钢管道，具备管路回水，防水死水，配有卫生级卡压U型隔膜阀取水口。

10、自动PH调节装置，可按动物饮水要求，自动调节纯水PH值。

11、操作系统：

11.1、高清触摸屏可实时显示，纯水、超纯水电导率值，管路水温等信息。

11.2、报警提示功能，系统包含提示机器维护信息。报警阀值设置，当出现水质不达标、温度过高、水压过高等情况，屏幕显示报警信息。

12、系统终身免费升级.

13、机器外壳采用阻燃级材料，更安全，抗震、减压，对机器和电子元器件起到保护作用。

14、整机质保3年，耗材除外，质保期内，对该设备进行维修维护，不收取任何费用（消耗品、人为损坏及自然损坏除外）；质保期后，继续提供技术支持和终身维护，只收取人工及配件成本费用。

15.配置清单

(1)大流量纯水系统 1台

(2)不锈钢无菌纯水箱 1台

(3)自动PH调节装置 1套

(4)卫生级不锈钢管道（1个取水点） 1套（大于等于3米）

16.供货时间：12月16日前。